JNC

光學式雨量感測器超

Optical Rainfall Sensor

操作手冊

V1.00

目錄

注意事項	3

一、產品概述	4

1-1、產品規格	4

1-2、產品尺寸(mm)	5

1-3、產品特點	5

1-4、產品應用場景	5

1-5、配線說明	5

二、Modbus 表格	6

2-1、通訊規格說明	6

2-2、類比輸出 (03、06、16)	6

2-2-1、Float讀取即時值(Function 03)	6

2-3、類比輸入 (04)	7

2-3-1、Float讀取即時值(Function 04)	7

2-4、MODBUS-RTU 通訊格式	7

三、故障排除	7

四、修訂紀錄	9

關於我們	9

注意事項

親愛的客戶您好，很高興您使用本公司產品，為了維持產品的使用壽命與您的良好體驗，請閱讀以下內容後，再行操作！

操作事項：

●  切勿帶電接線，接線完畢確認無誤後方可通電。

●   請注意供電電壓不得超過規定電壓，避免設備因過電壓損壞。

●  配置線路時，請確保接線依照規定執行。

●   感測器屬精密器件，操作時勿自行拆卸，亦或者利用尖銳物與具腐蝕性液體接觸感測器表面，避免設備損壞。

一、產品概述

1-1、產品規格

| 型號 | OR-485 |
| --- | --- |
| 站號 | 80 |
| 工作電源 | 9~30V |
| 耗電量 | ≦0.24W |
| 通訊方式 | RS485 Modbus |
| 量測原理 | 光學式 |
| 量測範圍 | 0-4 mm/min |
| 解析度 | 0.03mm |
| 精確度 | ±4% |
| 防水等級 | IP65 |
| 產品尺寸 | Ø75*83.5 mm |
| 產品重量 | 260g |

1-2、產品尺寸(mm)

1-3、產品特點

●  採用光學量測原理，無需接觸雨水，有效避免堵塞與腐蝕問題。

●  特殊結構設計精準控制雨滴大小，確保數據準確性。

●  提供即時降雨強度與累積雨量數據，精準可靠。

●  無活動部件設計，大幅降低維護需求，提升耐用性。

●  高靈敏度，能適應各類降雨條件的監測需求。

●  RS485通訊介面，支援標準Modbus RTU通訊協議，數據直接輸出，整合方便。

●  防水、防塵設計，適合長期戶外環境監測使用。

●  結構輕巧，安裝簡便，使用壽命長。

1-4、產品應用場景

工地、氣象監測、農業及智慧城市等多種場域。

1-5、配線說明

| 線色 | 紅色 | 黑色 | 白色 | 綠色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代號 | V+（DC 12～30V） | GND | D+ | D- |

二、Modbus 表格

2-1、通訊規格說明

● MODBUS-RTU 協議格式指令。出廠時都已配置好，如需修改協議，參考相關命令或求助。通訊鮑率9600，資料位8 位，1 位停止位，無檢驗。 2 幀資料通訊間隔至少500ms 以上。

2-2、類比輸出 (03、06、16)

| Function 03 to Read/ Function 06、16 to Write |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位址 | 設定值 | 項目 | 類型 | R/W | 備註(unit) |
| 0x0100 | 400257 | 雨強增益值 | FLOAT | R |  |
| 0x0101 |  |  |  |  |  |
| 0x0102 | 400259 | 雨強偏移量 | FLOAT | R |  |
| 0x0103 |  |  |  |  |  |
| 0x0104 | 400261 | 累計增益值 | FLOAT | R |  |
| 0x0105 |  |  |  |  |  |
| 0x0106 | 400263 | 累計偏移量 | FLOAT | R |  |
| 0x0107 |  |  |  |  |  |

2-2-1、Float讀取即時值(Function 03)

舉例:OR485讀取雨強增益值。

| 內容 | 設備站號 | Function | 起始位置 |  | 數據個數(Word) |  | CRC 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主機指令 | 0x50 | 0x03 | 0x01 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x08 | 0x76 |
| 字節數 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

| 內容 | 設備站號 | Function | 數據字節 | 感測器數據 |  |  |  | CRC 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感測器回覆 | 0x50 | 0x03 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x3F | 0x80 | 0xAA | 0xA6 |
| 字節數 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |

2-3、類比輸入 (04)

| Function 04 to Read |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位址 | 設定值 | 項目 | 類型 | R/W | 備註(unit) |
| 0x0020 | 300033 | 雨強值 | FLOAT | R | ﾟ |
| 0x0021 |  |  |  |  |  |
| 0x0022 | 300035 | 累計值 | FLOAT | R | ﾟ |
| 0x0023 |  |  |  |  |  |
| 0x0024 | 300035 | 分鐘雨滴數值 | FLOAT | R | ﾟ |
| 0x0025 |  |  |  |  |  |

2-3-1、Float讀取即時值(Function 04)

舉例:OR485讀取雨強即時值。

| 內容 | 設備站號 | Function | 起始位置 |  | 數據個數(Word) |  | CRC 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主機指令 | 0x50 | 0x04 | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x02 | 0x7D | 0x80 |
| 字節數 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

| 內容 | 設備站號 | Function | 數據字節 | 感測器數據 |  |  |  | CRC 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感測器回覆 | 0x50 | 0x04 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xBB | 0x41 |
| 字節數 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |

2-4、MODBUS-RTU 通訊格式

| 發送字節數 | 地址 | 命令 | 寄存器地址 | 數據 / CRC 檢驗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字節數 | 1字節 | 1字節 | 2字節 | N個字節 + 2個字節CRC |

三、故障排除

| 異常類別 | 故障原因 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 通訊異常 | 供電、接線異常、設備短路 | 請確認設備供電為DC9~30V。 |
|  |  | 依照2-5配線說明，實際檢查硬體線路是否符合列表所示。 |
|  |  | 站號&位置輸入錯誤 |
| 數值異常 | 感測面髒污附著 | 請檢查感測表面是否附著髒污，並利用軟刷清除。 |

*若不是上述原因，請與廠商聯絡。*

四、修訂紀錄

| 版次 | 修訂日期 | 修訂說明 | 維護人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.00 | 2026/08/11 | 建立操作手冊 | Mark |

關於我們

717 台南市仁德區文華路 3 段 428 巷 33 號　統編 28529427

電話：+886-6-311-0008                                   http：https://www.jnc-tec.com.tw

傳真：+886-6-311-0522                                   Email：jnc.jnc@msa.hinet.net

文案內容本公司保有修改權利，恕不另行通知。